连云港市妇幼保健院

妇婴两用救护车项目

商谈公告

2026年7月

目　	　录

1、妇婴两用救护车项目商谈说明………………………………………

2、商谈报名表……………………………………………………………

3、商谈单位须知………………………………………………………

4、货物需求一览表………………………………………………………

5、商谈函（格式）…………………………………………………………

6、报价表（格式）…………………………………………………………

7、售后服务承诺书（格式）………………………………………………

8、技术规格偏离表（格式）………………………………………………

9、法定代表人授权委托书（格式）……………………………………

妇婴两用救护车项目

商谈说明

连云港市妇幼保健院拟对妇婴两用救护车项目进行院内商谈，现将有关事项通知如下：

1、项目名称：连云港市妇幼保健院妇婴两用救护车

2、内容及要求：详见“货物需求一览表”

3、交货地点：连云港市妇幼保健院院内（海州区苍梧路10号）

4、提交商谈文件截止时间和地点：商谈文件必须以密封形式于2016年5月23日之前提交到连云港市妇幼保健院综合办许成处，联系电话：18705130559，逾期不受理。

商 谈 报 名 表

| 项目名称 | 连云港市妇幼保健院母婴两用救护车 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商谈单位地址 |  | 邮编 |  |
| 商谈单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 经办人 |  |  |  |
| 备注: 单位盖章: |  |  |  |

- 商谈单位须知

- 1．采购人：连云港市妇幼保健院

- 2．项目名称：妇婴两用救护车

- 3．采购方式：采用询价商谈方式进行

- 4．商谈单位资格

4.1为满足交货时间要求与供货质量，商谈单位必须提供符合要求的底盘车辆《合格证》的盖章复印件，原件备查。

4.2为确保救护车的售后服务，商谈单位必须提供车辆底盘制造商针对本次项目的授权书和车辆改装生产为救护车后依然可以享受底盘制造商全国售后服务系统售后的服务证明文件，必需提供原件。

4.3随车主要医疗设备自动上车担架需提供设备制造商针对本项目的授权书以及售后服务证明。

4.4商谈单位必须提供详细的技术方案以及图纸供专家评审。

4.5符合上述条件的商谈单位应承担商谈及履约过程应承担的全部责任与义务。

5．商谈费用：不论商谈结果如何，商谈单位均应自行承担所有与编写和提交商谈文件有关的全部费用。

6．商谈文件构成（以下文件均需商谈单位盖章确认）：

6.1商谈报名表；

6.2商谈单位资格文件（包括有效的营业执照副本内页复印件、商谈单位资格的其他证明文件复印件）；

6.3法定代表人资格证明书复印件或由国家质量监督检验检疫总局颁发的经年检合格的中华人民共和国组织机构代码证复印件；

6.4法定代表人、委托代理人身份证复印件；

6.5法定代表人授权委托书；

6.6产品技术资料（有图片应提交图片）；

6.7环境标志产品政府采购清单内的产品、节能产品政府采购清单内的产品、中国自主创新产品或者具有中国自主知识产权的产品的清单或证书复印件（如有请提供，作为评标依据）；

6.8商谈函；

6.9报价表；

6.10售后服务方案及承诺书；

6.11技术规格偏离表；

6.12其它（包括产品生产方案、产品型号、配件型号、产品设计图、效果图、质量认证书、近两年来省内所有医疗合作单位证明、近两年来财务状况、产品验收培训方案、产品代理资格证明、满足货物需求一览表中商务条款、技术规格及要求相关资料等）；

7．商谈要求

7.1货物总价：包括货物总价；货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；必要的保险费用和各项税金；货物总价要求包含安装费用。

7.2报价和结算币种为人民币，单位为元。

7.3 商谈文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如

下：

（1）商谈时，商谈文件中商谈函内容与报价表中明细表内容不一致的，以商谈函为准。

（2）商谈文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本商谈文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正商谈文件的报价，商谈单位同意后，调整后的报价对商谈单位起约束作用。如果商谈单位不接受修正后的报价，则其商谈将被拒绝并且其商谈保证金也将被没收。

8．商谈保证金：

8.1商谈单位应在提交商谈文件截止时间前一工作日下班前按商谈保证金10000元人民币交至连云港市妇幼保健院账户上。本次采购项目不接受银行保函形式的商谈保证金。

8.2对商谈后未进入下一步拟合作单位的保证金，将在确认拟合作单位五个工作日内无息退还。拟确认合作单位保证金自合同签订之日起转成履约保证金，不足的部分由合作单位补足。

8.3涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其商谈保证金暂不退还。

8.4下列情况发生时，商谈保证金将由连云港市妇幼保健院全部

扣除：

（1）商谈单位在商谈后要求撤回商谈文件的；

（2）确定合作单位未按规定的时间、地点与采购人签订合同的。

9．商谈文件的密封与标记

9.1商谈单位应提供商谈文件正本1份，副本2份，商谈文件封面上请注明“正本”、“副本”字样。应提供； 并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样。

9.2商谈单位应将商谈正、副本文件装入商谈文件袋中加以密封，并在密封处签字或盖章（公章、法定代表人或其委托代理人的签字或盖章均可）。

9.3商谈文件袋的封面应注明项目名称、商谈单位名称、法定代表人姓名等内容，委托商谈的还应注明委托商谈人姓名。

10．商谈文件编制要求

10.1商谈文件按构成顺序装订成册，每项文件均须由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位的公章。

11．商谈委员会组成：商谈委员会由采购方的代表和有关专家等五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于商谈委员会总人数的二分之一。

12．商谈结果确定原则：本项目的报价为一次性报价，由商谈委员会根据综合评价进行排名，高者为拟合作单位。对商谈未确认为合作单位，连云港市妇幼保健院无须做任何解释。

13．商谈单位有下列情形之一的，该商谈文件无效：

（1）没有按“商谈函（格式）”的格式及要求填写；

（2）没有按“报价表（格式）”的格式及要求填写；

（3）没有提交商谈单位资格文件，包括有效的营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围）和商谈单位资格的其他证明文件复印件；

（4）没有提交法定代表人资格证明书复印件或由国家质量监督检

验检疫总局颁发的经年检合格的中华人民共和国组织机构代码证复印件；

（5）没有提交法定代表人身份证复印件（如果使用第二代身份证

应提供正、反面复印件，如非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符）；

（6）没有提交法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（如果使用第二代身份证应提供正、反面复印件，如非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符）；

（7）没有售后服务承诺书

（8）没有按“技术规格偏离表”的格式及要求填写；

（9）没有提交产品技术资料，如主要技术指标或参数及性能的详细说明等；

（10）商谈单位没有就提供的“货物需求一览表”中的某一分标货物内容作完整唯一报价，或对所有分标货物内容作完整唯一报价；

（11）商谈保证金没有在规定时间内交纳的。

15．采购过程中有下列行为之一者，应予终止合作：

（1）超出经营范围商谈的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）商谈单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

16．合作单位的确定：根据采购人的授权，由商谈委员会直接确定合作单位。

17．确认合作单位通知书

（1）合作单位确定后将连云港市妇幼保健院在其门户网站公示。

公示期为7个工作日。

（2）公示期内无异议的，由连云港市妇幼保健院向合作单位发出合作通知书。

（3）连云港市妇幼保健院无义务向不合作单位解释原因和退回商谈文件。

18．签订合同

（1）合作单位收到合作通知书后，按有关要求与采购人在十日内

签订合同。

（2）如合作单位不按合作通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，则视合作单位违约，连云港市妇幼保健院将没收合作单位的全部商谈保证金。

（3）合作单位因不可抗力或者自身原因不能签订和履行采购合同的，采购人可以与排位在合作单位之后第一位的候选合作单位签订采购合同，以此类推。

19．付款条款：救护车到货安装验收合格投入使用，发票到后付货款的60%，正常使用满半年时付货款的30%，余款10%正常使用满壹年后付清。

20．解释权。本询价商谈文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属连云港市妇幼保健院。

- 货物需求一览表

说明：

1．本货物需求一览表中所述均为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），商谈单位必须作出满足原要求和条件的承诺，否则商谈无效。

2．竞标人就货物内容作完整唯一报价，否则竞标无效。

一、商务条款：（注：以下条款均为必须条件。）

（一）基本要求：

1．为满足交货时间要求与供货质量，商谈时必须提供符合要求的底盘车辆《合格证》的盖章复印件，原件备查。

2．为确保救护车的售后服务，商谈单位必须提供车辆底盘制造商针对本次项目的授权书和车辆改装生产为救护车后依然可以享受底盘制造商全国售后服务系统售后的服务证明文件，必需提供原件。

3．随车主要医疗设备自动上车担架需提供设备制造商针对本项目的授权书以及售后服务证明。

4．商谈单位必须提供详细的技术方案以及图纸供专家评审。

（二）售后服务要求

1．底盘车辆不低于三年或五万公里的保修标准（以先到为准）

2．医疗仓部分不低于一年的保修服务，保修期内非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供议价方式收取费用进行保修。

二、技术规格及要求：

（一）以下条款均为必须条款

1．商谈单位需提供救护车产品的国家强制性产品CCC认证

2．商谈单位需提供救护车产品的国家工信部的车辆公告目录

3．商谈单位需提供救护车产品的国家国V环保目录

4．商谈单位需要提供车辆底盘制造商针对本次项目的授权书和车辆改装生产为救护车后依然可以享受底盘制造商全国售后服务系统售后的服务证明文件，必需提供原件。

5．商谈单位需要具有医疗器械经营许可证

（二） 工作条件

1．商谈单位应充分考虑所投的车辆及医疗舱的布局，应适应连云港地区尤其是农村自然条件。适应户外长时期作业的需求，同时应考虑城市和乡村街巷的通行能力。

2．适应在气温-20℃～40℃之间

3．相对湿度≤80%

（三）技术规格及要求

1．车型 ：

（1）国内自主品牌

（2）外形尺寸（mm）：总体积不低于5700×1998×2715 (长×宽×高)

（3）车辆医疗舱尺寸（mm）：总体积不低于3246×1850×1700 (长×宽×高)

（4）医疗仓右侧长排座椅与担架床之间的自由通道尺寸空间≥300mm

2．发动机型式 ：柴油机

3．发动机排量（ml）：不低于2400

4．发电机应：≥90A。

5．排放标准：国V标准

6．转向：助力转向

7．变速箱：前速手动变速箱。可选配自动变速箱。

8．安全性能：标配安全气囊2个（安装于主、副驾驶位置）

9．制动系统：四轮碟刹(请商谈单位说明)，必备ABS、EBD、BAS。可加装ESP。

10．悬挂系统：前：麦弗逊独立悬挂。后：非独立悬挂。

11．最大爬坡度：≥30º

12．最小离地间隙：≥200mm ，有较强的通过性。

13．空调、取暖：驾驶室与医疗舱独立控制(空调系统请商谈单位注明品牌)。

14．其他：中控门锁、前门电动车窗、电动后视镜、可视倒车影像。

15．驱动方式：前置前驱

16．带有定速巡航功能

（四）车身及医疗舱：

1．车身为白色，四周中部配有根据苏卫医（2014）65号文件规定的救护车标志，车身上下贴有红色反光带。

2．车顶前部采用长排LED蓝色警灯（低耗爆闪），双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调，符合公安部有关规定，技术性能、质量可靠的产品。车厢后顶部装有LED蓝色警示灯。

3．医疗舱双侧门为推拉式，后门为对开式，车门关闭后应密闭,防水防尘。医疗舱内照明系统应满足医务人员在舱内救治病人的需要。（不少于4支36瓦灯管）

4．医疗舱配置

驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分开前后车厢, 分隔墙上有二个滑行窗

医疗舱前后对讲系统	1套

分隔墙上安装急救箱固定装置 1套

医疗舱分隔墙安装一张有安全带的可折叠医生座椅	1张

医疗舱左侧安装设置可以置放2个10L氧气瓶的柜子1套

医疗舱左侧安装一个轮毂医疗柜，上方设置长条输液泵固定杆1套

医疗舱左侧顶部安装1个8门透明滑行储物柜	1套

医疗舱内右侧安装带有安全带的三人座长条椅以及独立朝前座椅各1套

5．医疗舱内覆设有完备的密闭式供氧系统。

氧气管道预埋无外露，采用专用氧气输出控制系统，对输出氧气集中汇流管理。系统控制面板集成减压阀控制、

压力显示表、截止阀控制等，可无间隔实现车载氧气瓶之间的气体切换。供氧流量不低于40L/分钟。

医疗舱内还至少配置2个氧气快速终端。

终端结构采用适合车辆运行环境的两级自锁结构，并配置快插式吸氧湿化瓶。

氧气终端的供氧压力必须能同时满足吸氧、呼吸机在急救任务中同时使用的需求。

医疗舱安装有10L氧气瓶（带减压阀）	2支

医疗舱配套湿化器	1支

医疗舱顶部一套可折起的输液悬吊装置	1套

日新YDC-3K高档自动上车担架  1套（必须提供医疗器械注册证），并有厂家项目授权。

中门配置大科DJC-III-B型婴幼儿暖箱专用上车平台，必须提供医疗器械注册证，并有厂家项目授权。

1kg灭火器及支撑架	1套

医疗舱内应配置有效的固定消毒装置紫外线灯1套

车内地板采用耐酸、碱,防火、防滑、防静电地板	；医疗舱四周边凸起包边, 防止灰尘的积累。

6．医疗舱改装直排空调：

驾驶室与医疗舱各自具有独立冷暖空调系统，两套空调系统各配一只压缩机，可独立调节。

救护车应配备新鲜空气加热系统。

7．医疗舱布置安装要求：

（1）医疗舱内均为过渡软包装圆角装饰。内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩，托架应紧贴舱壁安装，周围有保护措施，储物柜的材料应防水，并方便清洗和消毒（不得用地毯、布面和纤维类材料）。

（2）医疗舱固定的医疗设备和消耗品安放位置，根据其相应的重要性及便于医务人员使用的原则安排。所有的医疗设备、消耗品及各类器具都应有固定设施，防止在车辆运行时对病人造成伤害。

（3） 抽屉安装定位装置不能自行打开，还应该装备带有安全锁的可封闭的药品柜（或抽屉）。

8．供电系统

（1）车辆安装逆变供电系统：采用1000W纯正弦波逆变器，提供纯正弦波220V交流电，能满足车上所配备的电子医疗设备同时工作的电力需求。同时配备与医疗设备相匹配的电源插座。（2个12V插座，4个220V插座）。

（2）充电系统：安装外接电源适配器220V，50Hz，配备10米长充电电缆线。停车时可使用电缆线连接外部电源给主、副电瓶充电，电瓶充电饱和后自动断电保护。在使用外接电源对主、副电瓶充电时能自动限制车辆启动；当汽车启动时，原车发电机优先给主电瓶充电，主电瓶充满后自动切换给副电瓶充电；

（3）紧急启动装置：安装紧急启动装置，当启动电瓶亏电无法正常启动车辆，可手动切换通过副电瓶电量启动车辆。

（4）医疗舱应配备后备电瓶一块。蓄电池应该安装在方便检验的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在附加电池装置中配备开关装置，以保证救护车的正常启动和附加电器设备的用电需要。

（5）所有线路需穿管预埋，不得布明线。

（6）用电安全：全车220V供电线路要有断电保护和接地保护

9．随车附件：随车附带中文的车辆使用、维修、零件目录资料、随车工具、清单。

10．设计及材料要求：

（1）医疗舱所用材料性能：医疗舱一体成型玻璃钢工艺制作。玻璃钢采用玻璃纤维多层网状交织复层结构，进口合成树脂多层固化粘合，颜色胶衣植入。易清洁、轻质、耐温差，耐腐蚀性，抗冲击性良好，不会变色及扭曲变形。

（2）在设计医疗舱的布局时，应考虑医疗设备的安放位置和固定方式牢固可靠，预留医疗设备所需的接头、接口，便于医务人员操作。

11．用电安全：全车220V供电线路要有断电保护和接地保护

（五）随车附件：随车附带中文的车辆使用、维修、零件目录资料、随车工具、清单。

（六）充说明技术文件：提供普通型救护车方案设计草图

（七）商提供维修点情况及数量，能够进行设备维护、修理和提供备件；请厂商提供百公里油耗(L/100km)参数；注明有无进口技术引进史。

商谈函（格式）

致：连云港市妇幼保健院

根据市妇幼保健院妇婴两用救护车询价采购文件，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表商谈单位                             （商谈单位名称），提交下述文件正本1份，副本2 份。

一、报价表

二、售后服务承诺书

三、技术规格偏离说明

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按询价采购文件的货物需求一览表和报价表，总报价（大写）：人民币            元， (￥               元) 。

分标报价（大写）人民币                 元 (￥                 元) ，交货期：         ；

分标报价（大写）人民币                 元 (￥                 元) ，交货期：         ；

分标报价（大写）人民币                 元 (￥                 元) ，交货期：         ；

分标报价（大写）人民币                 元 (￥                 元) ，交货期：         。

2．遵照询价邀请函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

3．我们同意在商谈函有效期内（从商谈文件截止时间结束之日起    天）严格遵守本商谈函的各项承诺。在此期限届满之前，本商谈函始终将对我方具有约束力，并随时接受合作。

4．在合同协议正式签署生效之前，本商谈函连同商谈文件，技术规范，报价清单及中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6．我方已详细审核询价采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7．如果在商谈有效期内有其他违约行为，我方的商谈保证金可被贵方全部没收。

8．同意应贵方要求提供与商谈有关的任何数据或资料。

9．若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取询价采购中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者连云港市妇幼保健院恶意串通的；

- 向采购人、连云港市妇幼保健院行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在询价采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与商谈有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

商谈单位盖公章：

提交商谈文件日期：

注：未按照本商谈函的格式要求填写商谈函的，将视为不满足采购文件要求，从而导致该商谈单位商谈无效。

报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、安装调试费、运杂费、税金和其他相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

商谈代表人签字：

商谈单位（公章）：

注：未按照本报价表的格式及要求填写报价表的，将视为不满足采购文件要求，从而导致该商谈单位商谈无效。

售后服务承诺书（格式）

(由商谈单位根据《货物需求一览表》售后服务要求自行填写)

商谈代表人签字：

商谈单位（公章）：

技术规格偏离表（格式）

请按所报产品的实际技术参数，逐条对应询价采购文件的“货物需求一览表”中要求的技术要求认真填写本表（询价采购文件的“货物需求一览表”中货物技术参数不明确或有误以及所需货物已停产，商谈单位可用达到或超过其技术要求的其它产品替代填写）。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 询价要求 | 货物规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商谈代表人签字：

商谈单位（公章）：

法定代表人授权委托书（格式）

连云港市妇幼保健院：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的妇婴两用救护车的商谈及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业有效的营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据受权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

注：未按照本法定代表人授权委托书的格式及要求填写法定代表人授权委托书的，将视为不满足采购文件要求，从而导致该商谈单位商谈无效。