- 胎儿监护仪招标参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±3%，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- ≥5.5英寸高清晰TFT液晶屏， 90°角度内任意翻转；

- 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭和硅胶按键操作；

- 可以手动输入病人姓名等病人信息，屏幕和打印报告上都有显示。

- 易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关；

- 隐藏式提手，方便移动；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印；

- 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)；

- 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

- ≥55小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 具有查找监护记录功能；

- 中英文操作界面；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 内置通讯接口，可以有线或者无线的方式与本品牌中央站组成网络系统，具有产时胎心监护图形三级分类的功能。

- 接入本品牌产科中央站以后，可以把脐血气分析仪接入系统，共同管理产妇和新生儿信息，为临床提供更权威的诊断依据。

- 通过欧盟CE认证；

- 通过美国FDA认证