医用红外热像仪招标技术参数

一、用途：医用红外热像仪是医学技术和红外摄像技术、计算机多媒体技术结合的产物。是一种通过全身温度分布扫描来判断身体的疾病与健康程度的检测项目。不同疾病或同一种疾病不同的病理阶段都有不同的热图特征，结合临床就可以诊断医用红外热成像技术是一种功能性检测。

二、主要技术指标（以下带有☆技术参数需要出具“国家食品药品监督管理局医疗器械质量监督检测中心”出具检验报告或者提供符合证明材料）

2.1 摄像头规格

2.1.1 测量温度范围：         14.5℃～40℃

2.1.2   采集波段 ：          7～14μm

☆2.1.3   摄影角度 ：          水平≥40°，垂直≥50°

2.1.4    调焦方式：         手动/自动

2.1.4   温度分辨率：        ≤0.01℃

☆2.1.5   测量准确度：         ≤0.05℃

2.1.6   温度测量重复性：      ≤0.05℃

☆2.1.7   达到确保准确度测温的时间：≤50秒

☆2.1.8   摄像头控制：摄像头升降由鼠标完成。

☆2.1.9    红外图像分辨率：   ≥640×550

2.1.10  摄像头上下倾斜角度：   ≥45°

2.1.11 红外线摄像头左右旋转角度 ≥40°

☆2.1.11  摄像头支架为伸缩式，最短距离715mm,最长距离1390mm。

2.2软件功能

☆ 2.2.1  具有准确温度及温度范围在图像上显示功能

☆2.2.2   具有连续自动测温计算温差功能，并用不同颜色体现。

☆2.2.3   具有鼠标悬浮热图像任意一点温度显示功能

☆2.2.4   能实现自动调节高度并恢复原位等多种智能调节功能。

☆2.2.5    具有神经参考图谱功能

2.2.6    图像采集过程中影像连续流畅并具有扩大/缩小功能，随时捕捉理想图像。

2.2.7   拍摄完成后，自动温度范围调整功能

☆2.2.8   可以同时调整16幅图像，并打印在一张报告上。

2.2.9    自动分析功能，可以自动生成文字报告，数据报告。

☆2.2.10   具有面积测量功能

2.2.11   具有视频录制功能

☆2.2.12   软件自成系统，可以实施多台计算机数据自动传输。

☆2.2.13   具有体型分析功能

2.2.14   具有三焦分析功能

2.2.15   具有网格功能（可用于拍摄界面，分析界面）

2.2.16   拍摄界面支持16种色彩调节

2.2.17   拍摄模式支持姿势模板导入

2.2.18   图像支持显示左右方向

2.2.19   自带脊柱分析功能

2.2.20   带有全身左右对比分析功能

2.2.21   摄像头独立测温，无需黑体校准

2.2.22   图像支持PACS系统兼容

2.2.23  分析界面直接显示图像的最大值，最小值，平均值。

2.2.24  温度数值精确到小数点后两位